JRX8180

直流电源综合测试仪

# 技

# 术

# 规

# 范

# 书

深 圳 精 瑞 翔 科 技 有 限 公 司

shenzhen jingruixiang technology co., ltd.

JRX8180直流电源综合测试仪

产品介绍

JRX8180直流电源综合测试仪是公司集多年的研制成果和长期现场运行经验，综合国内外相关先进技术而研发的新产品，该测试仪可实现对不同容量充电机及蓄电池组容量的检测和试验，并能准确可靠测试出变电站直流电源系统的稳压精度、稳流精度、纹波系数、放电容量等参数。同时配备直流电源综合测试仪数据分析软件，对上传至计算机的测量数据进行各种分析。

产品功能

  综合测试：

综合测试显示测量直流电流、测量直流电压、测量交流电压和测量纹波电压、并计算出稳压精度、稳流精度、稳压纹波系数和稳流纹波系数。

  稳压精度测量：

稳压精度测量显示测量直流电流、测量直流电压和测量交流电压，并计算出稳压精度。

  稳流精度测量：

稳流精度测量显示测量直流电流、测量直流电压和测量交流电压，并计算出稳流精度。

  纹波测量：

纹波系数测量显示测量直流电流、测量直流电压、测量交流电压，测量纹波电压，并计算出稳压纹波系数和稳流纹波系数。

  电池放电：

数字化控制恒流放电，自动实现实时监测单节和整组蓄电池的电压，电池放电显示测量直流电流、测量直流电压和放电时间，并计算出放电容量。

  自动保护功能：

可通过设定蓄电池组和单体电池最低保护电压、放电容量、放电时间四种门限报警而实现自动保护。

  数据分析：

包括的综合分析、稳压精度分析、稳流精度分析、纹波系数分析、效率分析、电网谐波分析和电池放电分析可重新显示原测量界面的内容。

产品特点

  仪表使用大屏液晶触摸屏，全中文界面，操作更简单、方便。

  采用三相自动数控调压器：输出精度高、功率大，电压稳定度高。

  强大的扩展功能：兼容220直流系统和110V直流系统的检测。

  全自动测试：仅需依据充电机技术指标设置相关测试参数，装置就可全自动完成交流电压调整、加载负载电阻、参数测试、自动记录测试值并停止测试等功能。

  可自动在线实时检测、记录单节或整组电池的电压。

  具有自动测试保护功能：当在测试过程当中，检测到整组或者单体电池异常时，则自动终止测试，防止对电池造成过放电，完全避免对设备造成冲击；也可根据需要人为终止正在进行的测试过程。

  模块化组合结构：采用模块化组合结构，体积小、重量轻，方便车载运输及在各变电站移动检测。

  可将数据传入计算机，进行入库管理，可以进行长期历史数据保存和分析。

技术参数

| 项 目 | 主机规格 |  |  | 调压器 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 48V50A | 110/220V50A | 110V80A/220V50A | 项目 | 参数 |
| 负载电流 | 0~150A | 0~50A | 110V:0~80A 220V:0~50A | 额定功率 | 15KVA |
| 适用电压等级 | 48V | 110V/220V | 110V/220V | 输入电压 | 380V+10% |
| 尺寸（mm） | 415x180x310 | 500x360x420 | 500x360x420 | 输出电压 | 300~450V |
| 重量 | 9Kg | 15Kg | 15Kg | 额定电流 | 20A |
| 直流电压测量 | 10~60V | 110V:98~121V 220V:176~275V |  | 体积（mm） | 260x350x600 |
| 精度 | 电压：±0.5% 电流：±0.5% |  |  | 重量 | 18Kg |
| 纹波系数 | 0.01%~10%±0.02% |  |  |  |  |
| 内存 | 128Mbit |  |  |  |  |
| 供电电源 | Ac220±10% |  |  |  |  |
| 无线传输距离 | 空旷环境下100m内 |  |  |  |  |
| 工作环境 | 温度：-5℃~50℃ 湿度：5%~90% |  |  |  |  |